## Instructivo Diligenciamiento
CORPORACIÓN SALUD UN
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
Instrucciones de diligenciamiento archivo
Nombre de la columna | Descripción
ÍTEM | Corresponde al número del ítem a cotizar
CODIGO INSTITUCIONAL [HUN] | Código interno del Hospital Universitario Nacional HUN
DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS | Corresponde a la descripción del bien a comprar o contratar indicando las especificaciones de los parámetros técnicos y médicos, incluyendo variaciones permitibles, descripción general que componen el dispositivo de hemodinamia
CANT | Corresponde a las cantidades a comprar o contratar
VALOR UNITARIO BRUTO | Se consigna el valor de unidad de medida, no valor presentacion comercial.
DESCUENTO COMERCIAL SI/NO | Corresponde a si el producto tiene o no descuento comercial
% DESCUENTO COMERCIAL | Corresponde al descuento comercial otorgado en caso de que en el anterior item haya indicado que si cuenta con este
VALOR UNITARIO NETO CON DCTO COMERCIAL | Se consigna el valor de unidad de medida (no valor presentacion comercial) con el descuento comercial incluido
VALOR IVA UNITARIO (EN PESOS) | Corresponde al valor en pesos del impuesto al valor agregado sea exento o gravado
VALOR NETO UNITARIO CON IVA | Corresponde a la sumatoria del valor unitario neto con descuento comercial + valor IVA
VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | Corresponde a la operación entre el valor neto unitario con IVA por las cantidades promedio cantidad anual proyectada
OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR | Relacionar las observaciones que considere el proponente de la oferta
Diligenciar toda la información requerida.
Nota: No se tendrá en cuenta para evaluación, las propuestas que no tengan diligenciados los campos en su totalidad

## BIOIMPEDANCIOMETRIA OCTOPOLAR
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | BIOIMPEDANCIOMETRIA OCTOPOLAR CARACTERISTICAS TÉCNICAS: DIMENSIONES Y PESO: - Superficie por Plataforma: 22,5 x 40 cm (9 x 16 in). - Peso por Plataforma: 5 kg (11 lb). CAPACIDAD - Capacidad de Carga por Plataforma: 2000 kg (4400 lb), permitiendo el uso en una amplia variedad de ejercicios y evaluaciones de fuerza. COMPONENTES INCLUIDOS - Plataformas de Fuerza: 2 plataformas de alta precisión para medir la fuerza aplicada. - Software Incluido: Aplicación ForceDecks con análisis en la nube VALD Hub y perfiles de usuario ilimitados. SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES: - Aplicación ForceDecks: Software intuitivo para la medición, análisis y registro de la fuerza y el desequilibrio neuromuscular. - Análisis en la Nube VALD Hub: Plataforma de análisis en la nube que permite almacenar, acceder y analizar los datos desde cualquier lugar con conexión a internet. - Evaluación de Saltos y Movimientos: Herramientas específicas para evaluar diferentes tipos de saltos y movimientos. - Retroalimentación en Tiempo Real: Provisión de retroalimentación inmediata durante las pruebas para ajustes y mejoras instantáneas. MEDICIÓN Y ANÁLISIS: - Precisión de Medición: Sensores de alta precisión para captar la fuerza aplicada con exactitud. - Velocidad de Medición: Capacidad para realizar mediciones rápidas, ideal para pruebas y entrenamientos. - Análisis de Fuerza y Desequilibrio Neuromuscular: Herramientas avanzadas para analizar el rendimiento de fuerza y detectar desequilibrios musculares. CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD - Conexión a Dispositivos: Capacidad para conectar el sistema a ordenadores y otros dispositivos mediante USB o conexiones inalámbricas. - Integración con Otros Sistemas: Compatibilidad con otros sistemas y equipos de evaluación para proporcionar un análisis integral del rendimiento. PORTABILIDAD Y ERGONOMIA - Diseño Ligero y Portátil: Con un peso de 5 kg por plataforma, el sistema es fácil de transportar y configurar en diferentes entornos. - Fácil Instalación y Uso: Diseño que permite una configuración rápida y sencilla, adecuado para entornos clínicos y de entrenamiento. INTERFAZ DE USUARIO Y GRÁFICOS - Interfaz Intuitiva: Software con una interfaz gráfica clara y fácil de usar, que facilita la interpretación de los datos. - Gráficos y Reportes: Capacidad para generar gráficos y reportes detallados que ayuden en la evaluación y el seguimiento del rendimiento. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CAMAS HOSPITALARIAS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE PLANOS, MOVIMIENTOS Y CAPACIDADES: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTO: Estructura de materiales duraderos como acero inoxidable o aleaciones de alta resistencia, en caso de ser ABS la resistencia al impacto prueba Izod debe estar en un rango mínimo de 215 a 670 J/m y en dureza mínimo de 105 a 88 HRC (Rockwell). 1. PLANOS DE LA CAMA : 4 PLANOS - Sección Ajuste del respaldo. - Ajuste de la sección de piernas. - Ajuste de la sección de pies. - Ajuste de la altura total de la cama. 2. CONTROLES CON MOVIMIENTOS ELECTRONICOS: - Monvimientos electronicos programables (Ajuste de altura, ajuste de planos, posiciones especiales) - Control externo manual , conectado desde el modulo de control. - Controles Integrados: Barándas y pieceros. 3. FUNCIONES Y MOVIMIENTOS DE LA CAMA INTEGRADOS A LOS CONTROLES DE MANDO AJUSTABLES: - Subida y bajada del respaldo. Posición máxima de 90° - Elevación de las piernas. - Ajuste de la altura de la cama. - Posición de Trendelemburg. Inclinación hacia abajo de la parte superior del cuerpo (de 12 a 30 grados). - Posición de Trendelemburg inversa. Inclinación hacia abajo de la parte inferior del cuerpo (de 12 a 30 grados). - Función de RCP (Reanimación Cardiopulmonar). 4. BARANDAS Y ACCESORIOS - Barandillas Laterales Ajustables: Para la seguridad del paciente y facilitar el acceso del personal médico. - Mecanismo de bloqueo/desbloqueo de barandas sencillo para facilitar el acceso y la seguridad del paciente. - Sistemas de Elevación Integrados: Para levantar y mover al paciente con menor esfuerzo físico. - Soportes de Infusión y Porta-sueros: Integrados. - Soporte para traslado de balas de oxigeno. 5. DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE PESO: - Capacidad de carga Superior a 200 kg. (Paciente adulto y bariátrico) - Dimensiones Estándar: Asegurarse de que la cama se ajuste a las dimensiones estándar de la normativa de habilitación para habitaciones, cubiculos de la UCI y pasillos de transito. 6. RUEDAS - Material Antiestático y Anti-enredos: Ruedas que eviten la acumulación de pelos y otros residuos para mantener un movimiento suave y sin obstrucciones. - Diseño de Estructura Abierta: Mínimas áreas de difícil acceso para prevenir la acumulación de suciedad. - Tamaño Adecuado: Ruedas de al menos 125 - 150 mm (5 pulgadas) de diámetro para facilitar el desplazamiento en diferentes superficies. -Materiales No Porosos: Superficies lisas y no porosas para facilitar la limpieza y desinfección. - Ancho: Ancho adecuado para estabilidad sin comprometer la maniobrabilidad. 7. SISTEMA DE FRENO MECÁNICO EN RUEDAS - Sistema de Frenos en las Ruedas Centralizados, que permita bloquear todas las ruedas simultáneamente para mayor seguridad. - Ruedas Giratorias y de Bloqueo:Permitir maniobrar la cama en espacios reducidos y bloquearlas cuando sea necesario. - Fácil Acceso: Los frenos deben ser fácilmente accesibles y operables por el personal médico asistencial. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 a 4 Horas en caso de falla electrica. - Cama con Indicador de Carga: Sistema que indique el estado de la batería para evitar sorpresas desagradables. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## COLCHONES
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
MOBILIARIO HOSPITALARIO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | COLCHON ANTIESCARA ESTÁNDAR MATERIAL: Impermeable 100%, Antiescaras DIMENSIONES: Entre 13 a 16 cm MEDIDAS: A: 85 cm H: 16 cm L: 190 cm FORRO EXTERNO: Su funda se adapta a la espuma monobloque, con cocido sellado a la entrada de líquidos, garantiza una mayor durabilidad del núcleo de espuma. DENSIDAD: densidad de 30 TECNOLOGIA ESPUMA: monobloque y funda, que garantiza un ajuste perfecto en la cama, adaptandose perfectamente a la forma, gracias a pliegues en la parte inferior prolongando su funcionalidad y duración. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## CRIOSTATO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | CRIOSTATO CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MODOS Y CAPACIDADES: 1. Rango y control de Temperatura Ajustable: - Temperatura mínima: Debe alcanzar temperaturas lo suficientemente bajas según sus necesidades (por ejemplo, -20°C, -80°C, -150°C o incluso más bajas). - Estabilidad de temperatura: Precisión y estabilidad de la temperatura en el rango deseado. - Sistema de control: Mecanismos para ajustar y mantener la temperatura deseada (controladores PID, interfaces digitales, software de control, etc.). - Sensores de temperatura: Tipos y precisión de los sensores incluidos (termopares, diodos de temperatura, RTD). 2. Capacidad de Enfriamiento: - Velocidad de enfriamiento: Tiempo requerido para alcanzar la temperatura mínima desde la temperatura ambiente. - Capacidad de carga térmica: Máxima cantidad de calor que el criostato puede remover. 3. Tipo de Criostato: - Criostatos cerrados: Utilizan sistemas de refrigeración mecánica sin la necesidad de líquidos criogénicos. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta - Se requiere Visita de pre-instalación. - Tamaño y Dimensiones: Se requiere visita de pre-instalación COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: - Facilidad en Integración: Capacidad para integrarse con otros equipos de laboratorio comomicroscopios, espectrómetros, entre otros. - Conectividad: Puertos y opciones de comunicación (USB, Ethernet, GPIB). -Almacenamiento y Gestión de la información: Capacidad para almacenar y gestionar datos de manera eficiente con memoria interna. - Puertos y Conectividad Inalámbrica: Para transferir datos y actualizar el software fácilmente. FACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: - Protección contra heladas: Sistemas para prevenir la acumulación de hielo. - Alarmas y alertas: Notificaciones en caso de fallos o problemas de temperatura. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y del laboratorio durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ECOCARDIOGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ECOCARDIOGRAFO ( Ecocardiografía transesofágica para pacientes adultos y bariatricos.) Necesidad: ECOCARDIOGRAFO para recolección de información anatomofuncional que proporcione los elementos necesarios para diagnóstico, tratamiento y pronóstico cardiovascular. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MODO E IMAGEN: - ECOCARDIOGRAFIA TRIDIMENSIONAL: 2D, 3D e imegen armonica. - Análisis de deformación MIOCARDICA: STRAIN LONGITUDINAL GLOBAL. - ANALISIS DEFORMACION MIOCARDICA VENTRICULO DERECHO - ANALISIS DEFORMACION MIOCARDICA AURICULAR - MEDICION AUTOMATIZADA DIAMETROS BIDIMENSIONALES Y DOPPLER ESPECTRAL - DETECCION AUTOMATIZADA DE BORDES ENDOCARDICOS - ECO TRIDIMENSIONAL TRANSESOFAGICO RECONSTRUCCION VALVULAR AORTICA Y MITRAL EN TIEMPO REAL - ECOCARDIOGRAFIA INTRACARDIACA - FUSION DE IMAGEN ECOCARDIOGRAFICA-FLUOROSCOPICA - Modo M (M-Mode):Para medir las dimensiones del corazón y evaluar el movimiento de las estructuras cardíacas. - Modo B (2D): Imágenes bidimensionales en tiempo real. - Modo Doppler (DOPPLER COLOR y Flujo de Color) :Para medir la velocidad y la dirección del flujo sanguíneo. - Modo Tejido Doppler: Evaluación de la función diastólica y sístolica del miocardio. - Modos: PULSADO, CONTINUO, TISULAR. - XRES avanzado - AutoSCAN, ISCAN - Imagenes xPlane en tiempo real - Transductor 5-1 con Broadband Sector Array Transducer - Rango de frecuencia minima entre: 5-1 MHz - Apertura minima de 20.3 mm, 2D, CW - Onda pulsada orientable: High-PRF CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta SONDAS (Transductores) - TRANSDUCTOR SECTORIAL ADULTO: Matricial con rango minimo entre 1-5MHZ - SONDA TRANSESOFAGICA con rango extendido de frecuencias de funcionamiento minimo entre 2 y 7 MHz con funciones: Rotacional y de Angulación. DIMENSIONES FÍSICAS Y PORTABILIDAD: Según modelos y referencias de equipos del mercado (No se limita a fijo o portatil), En caso de ser portatil presente su propuesta incluyendo el valor del carro de tranasporte. COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: - Software de Análisis Automatizado con herramientas avanzadas para el análisis automatizado de las imágenes, incluyendo la cuantificación de la función ventricular y la evaluación de las válvulas cardíacas. - Almacenamiento y Gestión de Imágenes: Capacidad para almacenar y gestionar imágenes y datos de manera eficiente con memoria interna. - Conectividad DICOM (Salida de datos):Permite la integración con sistemas de gestión de información hospitalaria (HIS) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS). - Puertos y Conectividad Inalámbrica: Para transferir datos y actualizar el software fácilmente. ERGONOMÍA YFACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL EQUIPO |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL MANTENIMIENTO |  |  |  |  | #REF!
|  |  | TOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | #REF!
|  |  | TOTAL CONSUMIBLES |  |  |  |  | #REF!
EMPRESA / OFERENTE:
NIT:
NOMBRE DE CONTACTO:
NUMERO DE CONTACTO :
CORREO DE CONTACTO :
TEIMPO DE ENTREGA
GARANTIA
FORMA DE PAGO

## ECOGRAFO RADIOLOGIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ECOGRAFO IMAGENES DIAGNOSTICAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS: CALIDAD DE IMAGEN: - Alta resolución con procesamiento de imagen avanzado (ej. tecnologías de reducción de ruido y mejora del contraste). - Modos de imagen: B (brillo), M (movimiento), Doppler color, Doppler pulsado, Doppler de onda continua y Doppler de potencia. FRECUENCIA DE TRANSDUCTORES - Transductor Convex: 1-5 MHz, adecuado para exámenes abdominales y obstétricos. - Transductor Lineal: 5-15 MHz, ideal para estudios de tejidos blandos y vasculares periféricos. - Transductor Endovaginal/Endorectal: 5-9 MHz, específico para estudios ginecológicos y urológicos. Especificaciones Técnicas para los Transductores: 1. Transductor Convex (abdominal/obstétrico) : - Frecuencia: 1-5 MHz - Campo de visión amplio. - Aplicaciones: Evaluación abdominal general, obstetricia, y estudios hepáticos. 2. Transductor Lineal (tejidos blandos y vascular periférico): - Frecuencia: 5-15 MHz - Alta resolución para detalles finos. - Aplicaciones: Evaluación de partes blandas, músculos, vasos superficiales 3. Transductor Endovaginal/Endorectal: - Frecuencia: 5-9 MHz - Diseño ergonómico para comodidad del paciente. - Aplicaciones: Evaluaciones ginecológicas, urológicas y de próstata. DOPPLER - Doppler color y Doppler de flujo para evaluar el flujo sanguíneo en diferentes vasos. - Alta sensibilidad al flujo sanguíneo, incluso a bajas velocidades. FUNCIONES PARA BIOPSIA - Guías de aguja compatibles y software de asistencia para biopsias. - Modos de imagen asistidos por Doppler para una localización precisa. ERGONOMÍA, USABILIDAD Y COMPATIBILIDAD - Pantalla táctil de alta resolución. - Diseño compacto y portátil (dependiendo de la necesidad de movilidad). - Interfaz de usuario intuitiva y personalizable. - Almacenamiento digital de imágenes y conectividad DICOM para integración con sistemas PACS. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta DIMENSIONES FÍSICAS Y PORTABILIDAD: Según modelos y referencias de equipos del mercado (No se limita a fijo o portatil), En caso de ser portatil presente su propuesta incluyendo el valor del carro de tranasporte. ERGONOMÍA YFACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ELECTROCARDIOGRAFO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ELECTROCARDIOGRAFO CARACTERISTICAS TÉCNICAS: MODO DE ADQUISICIÓN: 12 Derivaciones o canales VELOCIDAD DE REGISTRO: Simulaneas o Secuenciales de 10 Segundos CALIDAD DE LA SEÑAL: El electrocardiógrafo debe proporcionar una señal clara y nítida para obtener lecturas precisas incluso en condiciones adversas o con pacientes con movimientos involuntarios. DIMENSIONES FÍSICAS Y PORTABILIDAD: Según modelos y referencias de equipos del mercado (No se limita a fijo o portatil), En caso de ser portatil presente su propuesta incluyendo el valor del carro de tranasporte. ERGONOMÍA, USABILIDAD Y COMPATIBILIDAD - Pantalla táctil de alta resolución. - Diseño compacto y portátil (dependiendo de la necesidad de movilidad). - Interfaz de usuario intuitiva y personalizable. - Almacenamiento digital de imágenes y conectividad DICOM para integración con sistemas PACS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO : Equipo que cuente con capacidad para almacenar y recuperar múltiples registros de electrocardiogramas para referencia futura y seguimiento del paciente CONECTIVIDAD:El equipo debe tener opciones de conectividad como salidad de datos DICOM , USB, Wi-Fi o Bluetooth para facilitar la transferencia de datos a sistemas de información hospitalaria u otros dispositivos. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta ERGONOMÍA YFACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## EQUIPO PARA BAROMETRÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | EQUIPO PARA BAROMETRÍA CARACTERISTICAS TÉCNICAS: Superficie de Sensores: - Dimensiones: Superficie de sensores de 180x50 cm que permita capturar tres huellas completas en cada ciclo. - Resolución de Sensores: Alta densidad de sensores para una resolución detallada de las huellas plantares. - Durabilidad: Materiales duraderos y resistentes al desgaste para una vida útil prolongada. Modos de Evaluación: - Baropodometría Estática: Evaluación de la distribución de la presión en los pies en una posición fija. - Baropodometría Dinámica: Análisis de la distribución de la presión durante el movimiento (caminata o carrera). - Estabilometría: Medición del equilibrio y la estabilidad postural. Placas Pasivas: - Construcción Robusta: Placas fabricadas con materiales resistentes y duraderos para soportar el uso frecuente. - Precisión de Sensores: Sensores precisos para capturar datos fiables tanto en modo estático como dinámico. Conectividad: - Cable USB: Para la conexión del equipo al ordenador, asegurando una transferencia de datos rápida y fiable. - Cable de Alimentación: Cable adecuado para la fuente de alimentación, asegurando una conexión segura y estable. - Compatibilidad con Otros Dispositivos: Capacidad para integrarse con otros equipos de diagnóstico y evaluación. Software freeSTEP PRO: - Baropodometría Estática: Análisis detallado de la distribución de la presión en una posición fija. - Baropodometría Dinámica: Evaluación de la distribución de la presión durante el movimiento. - Estabilometría: Medición y análisis del equilibrio postural. - VideoPack: Integración de video para la captura y análisis de la marcha y la postura. - Interfaz Intuitiva: Software fácil de usar con una interfaz gráfica clara y accesible. - Análisis en Tiempo Real: Capacidad para visualizar y analizar datos en tiempo real. - Reportes Personalizables: Generación de informes detallados y personalizables sobre los resultados de las evaluaciones. Ergonomía y Usabilidad: - Facilidad de Instalación:Diseño que permita una instalación rápida y sencilla. - Interfaz de Usuario: Interfaz amigable que facilite el uso y la interpretación de los datos por parte del profesional. - Portabilidad: Considerar la portabilidad del equipo si se requiere moverlo entre diferentes ubicaciones. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz -Estabilidad de Voltaje: Fuente de alimentación que proporcione un voltaje estable y adecuado para el funcionamiento del equipo. - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ERGOESPIROMETRO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ITEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | ELECTROCARDIOGRAFO CARACTERISTICAS TÉCNICAS: COMPONENTES BÁSICOS - Sensor de Flujo: Preciso y con baja resistencia para medir el volumen de aire inhalado y exhalado. - Analizadores de Gases: Para medir la concentración de oxígeno (O2) y dióxido de carbono (CO2) en el aire respirado. - Máscara Respiratoria: Máscaras cómodas y ajustables para diferentes tamaños de cara, con fugas mínimas. PRECISIÓN Y FIABILIDAD - Calibración Automática: Sistemas de calibración automática o manual para garantizar la precisión de las mediciones. - Sensores de Alta Calidad: Sensores confiables que proporcionen datos consistentes y precisos durante todo el período de pruebas. - Análisis en Tiempo Real: Capacidad para visualizar y analizar datos en tiempo real durante la prueba. - Funcionalidades de Reporte: Generación de informes detallados y personalizables sobre los resultados de las pruebas. PARAMETROS A MEDIR - Consumo de Oxígeno (VO2): Medición precisa del consumo máximo de oxígeno (VO2max). - Producción de Dióxido de Carbono (VCO2): Medición precisa de la producción de CO2. - Ventilación Pulmonar (VE): Medición de la cantidad de aire que se mueve dentro y fuera de los pulmones por minuto. - Quociente Respiratorio (RQ): Relación entre VCO2 y VO2. - Umbral Anaeróbico (AT): Identificación del punto en el que el cuerpo comienza a acumular lactato. CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD - Conectividad con Equipos de Ejercicio: Compatibilidad con diferentes equipos de ejercicio como cintas de correr, bicicletas ergométricas y otros dispositivos de ejercicio. - Integración de Datos: Capacidad para integrar datos de otros dispositivos de monitoreo, como pulsómetros y monitores de frecuencia cardíaca. - Exportación de Datos: Opciones para exportar datos a diferentes formatos (PDF, Excel, etc.) y sistemas de gestión de información. - Conexión USB o Bluetooth® a una PC, SpO2, medidores de potencia y otros dispositivos de medición - Pantalla frontal con indicadores LED de estado - Conectores tipo push & pull que protegen contra daños de polaridad inversa CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta ERGONOMÍA Y FACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del ecocardiógrafo y reduce la curva de aprendizje - Ajuste ergonomico: Posibilidad de ajustar la altura y la inclinación de la pantalla y el teclado. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## KIT DE PRUEBA FMS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | KIT DE PRUEBA FMS CARACTERISTICAS TÉCNICAS: COMPONENTES DEL KIT - Bastón: Para la evaluación de la alineación corporal y la estabilidad durante las pruebas. - Bloques de Medición: Para ayudar a los sujetos a mantener la correcta alineación y postura durante las pruebas. - Cintas de Medición: Para evaluar la distancia y la precisión de los movimientos. - Placas de Deslizamiento: Para facilitar movimientos específicos y asegurar la correcta ejecución de las pruebas. MATERIAL DE LOS COMPONENTES DEL KIT: - Alta Durabilidad:Materiales resistentes como plástico de alta densidad o madera tratada para asegurar la longevidad del equipo. - Superficie Antideslizante: Para evitar deslizamientos y garantizar la seguridad del usuario durante las pruebas. - Peso Ligero: Componentes ligeros para facilitar el transporte y la manipulación del equipo. ERGONOMIA Y USABILIDAD - Diseño Ergonómico: Componentes diseñados para facilitar su uso y manipulación tanto por el evaluador como por el evaluado. - Fácil Montaje y Desmontaje: Para permitir una rápida configuración y almacenamiento del kit. PRECISIÓN Y MEDICIÓN - Marcadores Claros: Indicadores visibles y precisos en los bloques de medición y el bastón para facilitar la evaluación exacta de los movimientos. - Escalas de Medición: Escalas claras y precisas en las cintas de medición para asegurar la exactitud en la evaluación de las distancias y los ángulos. PORTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO: - Bolsa de Transporte: Bolsa duradera y cómoda para el transporte del kit, asegurando que todos los componentes se mantengan organizados y protegidos. - Almacenamiento Compacto: Diseño que permita un almacenamiento eficiente en espacios reducidos. COMPATIBILIDAD Y ACCESORIOS - Accesorios Adicionales: Opciones para agregar componentes adicionales como goniómetros, tablas de equilibrio, y otros accesorios que puedan mejorar la precisión y la funcionalidad de las pruebas. - Compatibilidad con Software: Si es aplicable, integración con software de evaluación para registrar y analizar los resultados de las pruebas. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal asistencial, médico y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## LITOTRIPTOR
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | LITOTRIPTOR CARACTERISTICAS TÉCNICAS: TIPO DE ENERGIA DE LITOTRICIA: - Litotricia Extracorpórea por Ondas de Choque (LEOC):Utiliza ondas de choque para fragmentar los cálculos renales sin necesidad de incisiones - Litotricia Combinada: Equipos que ofrecen tanto ondas de choque como otras modalidades de tratamiento (e.g., láser) pueden ser ventajosos para diferentes tipos de cálculos. - Protección Contra Exposición: Mecanismos para proteger al paciente y al operador de la exposición innecesaria a radiación o energía. GENERADORE DE ONDAS DE CHOQUE: - Fuente de Energía Eficiente: Generador electrohidráulico, electromagnético o piezoeléctrico que asegure una entrega precisa y eficiente de las ondas de choque. - Control de Energía: Ajustes precisos de la energía de las ondas de choque para personalizar el tratamiento según las necesidades del paciente. SISTEMA DE FOCALIZACIÓN: - Imagenología Integrada: Integración con sistemas de imagen como rayos X, ultrasonido o fluoroscopia para una localización precisa de los cálculos. - Ajuste Automático: Capacidades de ajuste automático para optimizar la focalización y minimizar el tiempo de procedimiento. SOFTWARE Y CONTROL: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Software fácil de usar con controles claros y accesibles para personalizar los parámetros de tratamiento. - Registro de Datos: Capacidad para registrar y almacenar datos de tratamiento para análisis posterior y seguimiento del paciente. EFICIENCIA Y RESULTADOS CLINICOS - Tasa de Fragmentación Alta: Eficacia en la fragmentación de diferentes tipos y tamaños de cálculos. - Alta eficiencia: alta tasa de fragmentación de los cálculos, lo que reduce el tiempo del procedimiento y mejora la eficiencia operativa. - Control preciso: control preciso de la energía y la frecuencia de las ondas, permitiendo a los cirujanos ajustar el dispositivo según las necesidades específicas del paciente y del cálculo. CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN - Conectividad DICOM: Integración con sistemas de información hospitalaria (HIS) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) para un flujo de trabajo eficiente. - Actualizaciones de Software:Capacidad para actualizar el software para mantenerse al día con las mejoras tecnológicas y clínicas. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## LITOTRIPTOR LASER
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | LITOTRIPTOR LASER CARACTERISTICAS TÉCNICAS: FUENTE DE ENERGIA LASER - Tipo de láser: Holmium:YAG (Holmio:YAG). - Longitud de onda: Generalmente alrededor de 2100 nm. - Potencia: Variable, típicamente ajustable hasta 100 watts o más, dependiendo del modelo específico. - Frecuencia: Ajustable, pudiendo variar entre 5 Hz y 50 Hz o más. CONTROL DE ENERGÍA - Modos de operación: Modo pulsado para fragmentar cálculos y modo continuo para corte de tejidos. - Ajuste de parámetros: Preciso control sobre la energía de pulso (Joules) y la frecuencia de pulso (Hz) para adaptarse a diferentes tipos y tamaños de cálculos. INTERFAZ DE USUARIO - Pantalla táctil: Interfaz intuitiva con pantalla táctil para facilitar la configuración y el control del dispositivo. - Preajustes de tratamiento: Programas predefinidos para diferentes tipos de cálculos y situaciones clínicas. ERGONOMÍA Y DISEÑO - Fibra óptica: Utiliza fibras ópticas desechables o reutilizables para transmitir la energía láser desde la fuente hasta el cálculo. - Portabilidad: Diseños compactos y portátiles para facilitar su uso en diferentes entornos clínicos. SEGURIDAD Y EFICIENCIA - Monitoreo de temperatura: Sistemas de monitoreo de temperatura para evitar daños térmicos en los tejidos circundantes. - Modo de seguridad: Funciones de seguridad integradas para proteger al paciente y al operador. VERSATILIDAD - Aplicaciones: Adecuado para tratar cálculos renales, ureterales y vesicales. - Compatibilidad: Compatible con una variedad de endoscopios y otros equipos urológicos. ACCESORIOS - Fibras láser: Diferentes tamaños y tipos de fibras ópticas para adaptarse a las necesidades del procedimiento. - Conectores y adaptadores: Para asegurar la compatibilidad con diferentes sistemas de endoscopia. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el ti | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## MESA CIRUGIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | MESA PARA CIRUGIA CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS Y CAPACIDADES: 1. CONTROLES Y MOVIMIENTOS ELECTRONICOS: - Monvimientos electronicos programables (Ajuste de altura y posiciones especiales) - Control externo manual , conectado desde el modulo de control. - Memoria de Posiciones: Función de memoria para guardar y recuperar rápidamente posiciones comunes de cirugía. - Movimientos electro-hidráulicos silenciosos - Control electrónico con bloqueo de seguridad - Sección de cabeza, torzo, pelvis y piernas divididas - Función por medio de control externo y control de funciones en base de la mesa - Radiolúcida. - Capacidad de deslizamiento longitudinal y ajuste de altura para proporcionar acceso óptimo de un arco en C - Deslizamiento Horizontal. - Rotación de 180 grados. - Apertura horizontal de las piernas de 0 a 90° - Trendelenburg y trendelemburg inverso 210°/100° - Deslizamiento longitudinal de 360mm 2. CAPACIDAD DE PESO Y DIMENSIONES: - Capacidad de Peso: Debe soportar un peso adecuado, generalmente al menos 250 kg, para pacientes adultos y bariatricos. - Una base estable amplia y sólida para evitar cualquier movimiento no deseado durante la cirugía. - Dimensiones Ajustables: Longitud y ancho ajustables para adaptarse a diferentes tipos de cirugía y tamaños de pacientes. Longitud de la mesa: 2000 mm Ancho de la mesa: 500 mm o mas - Ajuste de Altura: Mecanismo hidráulico o eléctrico para ajustar la altura de la mesa de manera precisa.Altura ajustable de 500 a 1000 mm aproximadamente - Ajuste de Posición: Capacidad para ajustar múltiples planos (Trendelenburg, anti-Trendelenburg, lateral, altura de piernas y cabeza). - Secciones Articuladas: Secciones ajustables para cabeza, espalda, piernas y pies para diversas posiciones quirúrgicas. 3. RUEDAS - Material Antiestático y Anti-enredos: Ruedas que eviten la acumulación de pelos y otros residuos para mantener un movimiento suave y sin obstrucciones. - Diseño de Estructura Abierta: Mínimas áreas de difícil acceso para prevenir la acumulación de suciedad. - Tamaño Adecuado: Ruedas de al menos 150 - 170 mm (6 pulgadas) de diámetro para facilitar el desplazamiento en diferentes superficies. - Materiales No Porosos: Superficies lisas y no porosas para facilitar la limpieza y desinfección. - Ancho: Ancho adecuado para estabilidad sin comprometer la maniobrabilidad. 4. SISTEMA DE FRENO MECÁNICO EN RUEDAS - Sistema de Frenos al piso, que permita bloquear todas las ruedas simultáneamente para mayor seguridad. - Ruedas de Alta Calidad: Ruedas con sistema de frenado centralizado para facilitar el movimiento y la estabilidad. - Ruedas de Bloqueo: Permitir maniobrar la mesa en espacios reducidos y bloquearlas cuando sea necesario. - Fácil Acceso: Los frenos deben ser fácilmente accesibles y operables por el personal médico asistencial. 5. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS - Soportes y Sujetadores: Soportes para brazos, piernas, y otros accesorios que permitan posicionar y asegurar al paciente adecuadamente. - Rieles Laterales: Rieles universales para fijar accesorios adicionales como soportes de infusión, bandejas, y equipos médicos. - Colchones y Almohadillas: Almohadillas cómodas y antideslizantes que sean resistentes a fluidos y fáciles de desinfectar. 6. MATERIALES Y DURABILIDAD - Materiales de Alta Calidad: Construcción en acero inoxidable o aleaciones duraderas que sean resistentes a la corrosión y fáciles de limpiar. - Superficie Antideslizante: Para asegurar que el paciente permanezca en su lugar durante la cirugía. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 a 4 Horas en caso de falla electrica. - Mesa con Indicador de Carga: Sistema que indique el estado de la batería para evitar sorpresas desagradables. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies Lisas:Materiales no porosos y superficies lisas para facilitar la limpieza y la desinfección. - Resistencia a Desinfectantes: Materiales que soporten el uso frecuente de desinfectantes hospitalarios sin deteriorarse. COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD: - Compatibilidad con Equipos Médicos:Diseño que permita la integración con otros equipos médicos, como sistemas de anestesia y dispositivos de monitoreo. - Conectividad Eléctrica: Puertos y tomas de corriente accesibles para conectar equipos adicionales. SEGURIDAD: - Sistemas de Bloqueo: Mecanismos de bloqueo seguro para todas las secciones móviles y ajustables. - Bordes Redondeados:: Bordes redondeados para evitar lesiones al personal y al paciente. ERGONOMIA - Diseño Ergonómico: Para reducir la fatiga del personal médico durante procedimientos largos. - Acceso Fácil: Diseño que permita un acceso fácil y cómodo al área de operación desde todos los ángulos. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## NASOFIBROLARINGOSCOPIO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | NASOFIBROLARINGOSCOPIO RINO-FARINGO-LARINGO FIBROSCOPIO CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CAPACIDADES: - DIAMETRO DEL TUBO: Un tubo flexible y delgado (generalmente entre 3.5 mm y 5.0 mm) para minimizar el malestar del paciente y facilitar la inserción. - CAPACIDAD DE FLEXIÓN (Flexibilidad): Alto grado de flexión en las puntas distal y proximal para una mejor navegación en la anatomía nasal y laríngea. Longitud de tubo. Movimientos arriba/abajo 180°/90° Dirección Visual 0° - Angulo de visión 70° Longitud de trabajo: 30 cm Diametro exterior extremo distal 3.5 mm. - CAPACIDAD OPTICA: Angulo de visión : Un campo de visión amplio (entre 80° y 120°) para una mejor visualización de la anatomía. Profundidad de Campo: Buena profundidad de campo para mantener enfoques claros en diferentes distancias. - CALIDAD DE IMAGEN Alta Resolución: Cámaras con alta resolución para obtener imágenes nítidas y detalladas de las estructuras del tracto respiratorio superior. - Tecnología de Iluminación LED: Iluminación clara y uniforme que minimiza el calor y mejora la visibilidad. - Fuente de Luz Portátil: Opciones de fuente de luz portátil para mayor versatilidad en diferentes entornos clínicos. - Función de Video: Capacidad de grabar y reproducir videos para una mejor evaluación y documentación. -MATERIALES Y DURABILIDAD: Materiales de Alta Calidad:Fabricado con materiales biocompatibles y duraderos, resistentes a la corrosión y al desgaste. Revestimiento Anti-Fog: Previene la condensación en la lente para mantener una visión clara durante el procedimiento. - ERGONOMIA Y USABILIDAD Diseño Ergonomico: Mango y controles diseñados ergonómicamente para facilitar el manejo y reducir la fatiga del operador. Controles de Precisión: Botones y diales que permitan un ajuste preciso del ángulo y la posición del endoscopio. COMPATIBILIDAD Y CONECTIVIDAD - Compatibilidad con Sistemas de Video:Capacidad de conectarse a monitores externos y sistemas de grabación para una mejor visualización y documentación. - Interfaz Digital: Puertos USB o HDMI para transferir fácilmente imágenes y videos a dispositivos de almacenamiento o computadoras. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS INCLUIDOS - Canal de Biopsia: Canal de trabajo que permita la inserción de instrumentos adicionales para tomar biopsias o realizar tratamientos. - Instrumentos Complementarios: Pinzas, cepillos y otros instrumentos que se puedan usar a través del canal de biopsia para procedimientos adicionales - Maletín (contenedor) de transporte. - Tampón compensador de presión. - Téster de humedad (Prueba de Fugas) HIGIENE Y MANTENIMIENTO - Facilidad de Limpieza y Desinfección: Diseño que permita una limpieza y esterilización eficientes, preferiblemente con componentes desmontables. - Resistencia a Desinfectantes: Materiales resistentes a desinfectantes comunes para asegurar una vida útil prolongada del equipo. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## PROCESADOR DE TEJIDOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | PROCESADOR DE TEJIDOS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MODOS Y CAPACIDADES: - Capacidad de procesamiento: Mínima de 300 bloques por lote. - Cero emisiones: Diseño cerrado que previene la emisión de vapores y agentes químicos al ambiente. - Rutinas de proceso programables: Posibilidad de modificar y personalizar estas rutinas según las necesidades específicas del laboratorio. - Trazabilidad de muestras: Sistema que permita el seguimiento y la trazabilidad completa de cada muestra durante todo el proceso. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN: - Voltaje : 110V- 120V - Fecuencia: 50 - 60 hz - Baterías Internas con autonomia Minima de 2 Horas - En caso de requerir tranformador este debe estar incluido en la oferta - Se requiere Visita de pre-instalación. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: - Superficies accesibles y materiales que faciliten la limpieza regular del equipo. - Diseño modular que permita el acceso fácil a componentes para mantenimiento y reparaciones. FACILIDAD DE USO: - Interfaz de Usuario Intuitiva: Facilita el uso del procesador de tejidos y reduce la curva de aprendizje - Pantalla táctil o panel de control intuitivo. - Software fácil de usar para la programación y monitoreo de los procesos. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: - Sistemas de seguridad para el manejo de químicos y muestras. - Alarmas y notificaciones en caso de fallos o errores. CONECTIVIDAD, COMPATIBILIDAD Y ALMACENAMIENTO DE DATOS: - Capacidad de almacenamiento y salida de datos históricos de los procesos para auditorías y análisis. - Compatibilidad con diversos reactivos: Capacidad para trabajar con una amplia gama de reactivos usados en el procesamiento de tejidos. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento y la actualización del equipo. - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal del laboratorio y técnico durante el tiempo de garantía. - Servicio post-venta eficiente con disponibilidad de repuestos. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## MESAS DE NOCHE
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
MOBILIARIO HOSPITALARIO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | MESAS DE NOCHE Mesa de noche en ABS con resistencia al impacto prueba Izod en un rango mínimo de 215 a 670 J/m y en dureza mínimo de 105 a 88 HRC (Rockwell). Dimensiones - Tamaño: 48 * 48 * 76cm - Bandeja adaptada para servicio de comidas de 30 (ancho) x 41 (profundo) cm. - Compartimento con puerta y estante de 44 (alto) x 46 (ancho) x 40 (profundo) cm. - Soportes en ambos laterales a modo de toallero y percha. - Cajón de 9 (alto) x 46 (ancho) x 40 (profundo) cm. - Peso: 30kg | 181 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## TERMOMETRO CONGELADOR DE TEJIDO
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
ÍTEM | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | TERMOMETRO CONGELADOR DE TEJIDO - REGISTRADOR DE DATOS INALÁMBRICO Características técnicas • Rango de medición: -196°C a +200°C • Precisión: ±0,12°C de 0 a +50°C, ±0,20°C de -30 a 0°C y de +50°C a +130°C, ± 0,35°C de +130°C a +200°C, ±0,50°C fuera de este rango • Frecuencia de comunicación: 868/915 MHz • Memoria: 10 000 puntos de datos • Alcance de radio: Hasta 16 km de campo abierto • Sensores: Externo Clase A PT 100 – Acero inoxidable Ø2,9x25mm 3m longitud del cable • Interfaz: luces LED de estado, botón sensible al tacto de encendido / apagado, pantalla LCD • Dimensiones: 87 x 64 x 25 mm • Peso: 100 g • Fuente de alimentación: Batería de litio reemplazable de 3,6v • Duración de la batería: 2 años • Parte nr.: - 868 MHz: 12408 2E - 868MHz sin batería: 12408 2X - 915MHz sin batería: 12409 EX | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## URETEROSCOPIO FLEXIBLE DIGITAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL
DIRECCION JURIDICA - COMPRAS Y CONTRATACIÓN
INVITACIÓN ABIERTA 2024
EQUIPO BIOMEDICO
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
NOMBRE PROVEEDOR:
NIT :
NOMBRE DE CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
NUMERO TELEFONICO DE CONTACTO:
Item | DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS | CANT | VALOR UNITARIO | DCTO COMERCIAL % | VR UNT CON DCTO | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR NETO COMPRA O CONTRATACION | OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR
1 | URETEROSCOPIO FLEXIBLE DIGITAL (RE-USABLE) CARACTERISTICAS TÉCNICAS: - Rotación de Inserción: 120° en ambas direcciones (izquierda y derecha) y 130° arriba/abajo. - Angulo de flexión (arriba/abajo): 275° / 275° - Tubo de inserción: 3.1 mm / 9.5 Fr - Canal de trabajo: 1.2 mm/ 3.6 Fr - Diámetro exterior: entre 8.5 y 9 Fr. - Longitud de trabajo: 67 cm / 670 mm - Ángulo de visión: 90°. - Sistema de imagen: Fibra óptica / Digital con Chip-on-Tip. - Fuente de luz: Compatible con fuentes de luz externa. - Material: Construcción robusta para mayor durabilidad y resistencia a la torsión. CARACTERISTICAS DE DISEÑO Y VISUALIZACIÓN: - Pantalla Portátil - Rotación izquierda y derecha - Punta delantera corta. - Mejor visión y durabilidad para el procedimiento RIRS. - Capacidad para toma de fotografías y grabación de video. ERGONOMIA Y USABILIDAD - Diseño Ergonomico: Mango y controles diseñados ergonómicamente para facilitar el manejo y reducir la fatiga del operador. - Controles de Precisión: Botones y diales que permitan un ajuste preciso del ángulo y la posición. HIGIENE Y MANTENIMIENTO - Facilidad de Limpieza y Desinfección: Diseño que permita una limpieza y esterilización eficientes, preferiblemente con componentes desmontables. - Resistencia a Desinfectantes: Materiales resistentes a desinfectantes comunes para asegurar una vida útil prolongada del equipo. SERVICIO POST-VENTA Y SOPORTE TÉCNICO: - Disponibilidad de soporte técnico y servicio postventa (tiempo de respuesta telefonico , tiempo de asistencia en sitio). - Disponibilidad de soporte técnico especializado. - Costos asociados al mantenimiento (RECAMBIO DE CONSUMIBLE - DESCARTABLE) - Garantía que cubra defectos de fabricación y funcionamiento: Minima 2 Años. - Capacitación y Educación: Programas de formación para el personal técnico y asistencial durante el tiempo de garantía. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0